四川省第四人民医院电动气压止血带购置项目采购需求文件
一、项目申请理由
电动气压止血带是骨科、急诊科、手术室等科室的必备医疗设备，主要用于四肢手术术中止血、外伤急诊止血、肢体创伤救治等场景，是提升急救速度、减少患者失血、降低手术风险的关键器械。
目前，我院临床科室在用电动气压止血带数量严重不足，难以满足日常诊疗、各类手术操作的工作需求，为保障医疗质量、提升救治效率、守护患者安全，现需采购电动气压止血带。
二、项目既往情况
无
三、参数配置要求或技术服务要求
（一）技术参数
1、压力设定范围：0-100kPa(0-750mmHg)
2、压力设定步进：1 kPa
3、压力稳定精度：≤3 kPa
4、时间设定范围：0-240min
5、时间设定步进：1min
6、时间设定精度：≤1min
7、初始充气时间：≤1min
8、本机电源：交流220V±22V电源频率：50Hz±1Hz
1) 噪音：不大于55db
2)安全类型：I类内部电源
3)输入功率：≥40VA
4)环境温度：5℃-40℃
5)相对湿度：≤80%
9、全数字微电脑控制，数字显示。
10、工作时压力自动补偿，失电时压力保持设定压力。
11、使用中时间倒计时有声音提醒。
12、快速充气缓慢放气确保手术安全。
13、记忆上次工作参数，手术中可随时增减设定参数。
（二）配置清单
（1）主机2台；
（2）电源线2根；
（3）气压管2根；
（4）止血袖带（小号）2条；
（5）止血袖带（中号）2条；
（6）止血袖带（大号）2条；
（7）立式支架2套。
四、项目资金及预算
项目预算：3万元
五、潜在供应商所需特殊资质要求
潜在供应商具有医疗器械注册证、生产证等
六、商务要求条款
1.售后期限：设备验收后一年及以上
2.付款方式：
（1）到货期限：合同签订后30天内，货物送达采购人指定地点；
（2）到货安装验收合格，供应商提供合同等额完税发票后30个工作日内支付合同100%货款。
七、验收标准
[bookmark: _GoBack]1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）
2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提供实施报告、技术文档、培训资料、进度确认报告等资料。

